Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

| ZAMÓWIENIE NR 1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Respirator stacjonarny – 1 szt. |
| Nazwa urządzenia (wpisać): |  |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2016 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | TAK |  |
|  | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | TAK |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. | TAK |  |
|  | Wdech manualny. Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego | TAK |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV. Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć założona objętość oddechową. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). | TAK |  |
|  | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na pomiarze SpO2 i EtCO2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków. Pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł realizujący pomiary i obrazujący zmierzone parametry na ekranie respiratora: VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 5-120/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 20-1800ml | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych. Wymagany zakres minimalny 6-120 l/min. | TAK |  |
|  | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np. z ARDS. Wymagany zakres minimalny: do 45 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL | TAK |  |
|  | Czas plateau. Regulacja czasu plateau, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum od 0,0 sekund do 6,0 sekund | TAK |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie od 0,25 do 11 ,0 sekund. | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | TAK |  |
|  | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | TAK |  |
|  | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do– 10,0 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy Regulowany ręcznie | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100% Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej minimum do 12 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wydechowej minimum do 15 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 4 krzywych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja jednej z pętli: ciśnienie-objętość, przepływ– objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. Funkcji ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i diagnostykę pacjenta | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego elektronicznego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania. Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność dynamiczną | TAK |  |
|  | Opory płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów płuc i wyświetlić wartość oporów wdechowych w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej | TAK |  |
|  | Pomiar NIF negatywnej siły wdechowej. Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta. Pomiar realizowany za pomocą dedykowanej automatycznej procedury z wynikiem prezentowanym w dedykowanym oknie pomiaru NIF. | TAK |  |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia. Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny | TAK |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |
|  | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Wielkość cząsteczki poniżej. 4 mikrona MMAD. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | TAK |  |
|  | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim,  które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)

| ZAMÓWIENIE NR 2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 zt. |
| Nazwa urządzenia (wpisać): |  |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2016 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dla dzieci i dorosłych, jezdny | TAK |  |
|  | Parametry ogólne: | TAK |  |
|  | Masa do 150 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół) | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | TAK |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli, umieszczony na wysięgniku lub wbudowany | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 12" Możliwość rozbudowy o podłączenie niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” z niezależnym sterowaniem dotykowym. | TAK |  |
|  | Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych Do wyboru przez użytkownika, co najmniej: - odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych. Możliwość rozbudowania o drugi akumulator, ze wskaźnikiem | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. Możliwość automatycznego dostosowania progów alarmowych | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG. | TAK |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 20-300/min. | TAK |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 5-100 odd/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatur | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym z szybkozłączką umożliwiającą szybką i zapewniającą szczelność wymianę mankietu – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych, jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim,  które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)

| ZAMÓWIENIE NR 3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Stół zabiegowy – 1 szt. |
| Nazwa urządzenia (wpisać): |  |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2016 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy do operacji ogólnochirurgicznych Z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym (podać jaki napęd) | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem – dopuszcza się również listwy bez ograniczników. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu – dopuszcza się również stół o funkcjonalności bezpiecznej dla personelu nie posiadający systemu antykolizyjnego. | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2110 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( + 50 mm) lub regulacja wysokości w zakresie od 650 do 900 ( + 50 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 400 do 800 ( + 100 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( + 50 ) dopuszcza się również podgłówek regulowany w zakresie od -400 do 450 | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w każdą stronę min: 300 (+ 100 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga min: 400 ( + 100) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 350 ( + 100 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 300 mm realizowany przez napęd w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców - funkcji flex/reflex - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z wszystkimi segmentami sterowanymi elektrycznie - przesuw wzdłużny blatu Pilot wyposażony w włącznik wszystkich funkcji i przycisk zmiany orientacji blatu. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy lub bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, oraz informacje o ewentualnych błędach i awariach. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w sygnalizację załączenia układu sterowania i sygnalizację konieczności naładowania baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota – lub dopuszcza się rozwiązanie wypiętrzenia realizowane mechanicznie. | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 300 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu: min. 250 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej– 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt.+ korpus zaciskowy– 1 szt. | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim, które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)

| ZAMÓWIENIE NR 4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: | Lampa zabiegowa – 1 zt. |
| Nazwa urządzenia (wpisać): |  |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2016 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa dwukopułowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED | TAK |  |
| 2. | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki sterylizowanemu uchwytowi zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
| 3. | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 4. | Szeroki zakres regulacji dzięki możliwości obrotu względem czterech osi | TAK |  |
| 5. | W pełni obrotowa konstrukcja lampy | TAK |  |
| 6. | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
| 7. | Możliwość obrotu kopuły osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 8. | Ilość źródeł światła: ≥36 | TAK |  |
| 9. | Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 10. | Natężenie oświetlenia w odległości 1m: ≥ 120.000 lux | TAK |  |
| 11. | Przedział roboczy: min. 70-140 cm | TAK |  |
| 12. | Współczynnik odwzorowania barw min. Ra:95 | TAK |  |
| 13. | Temperatura barwowa: 4.200 K ± 5% | TAK |  |
| 14. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 40-100% - bezdotykowa | TAK |  |
| 15. | Pobór mocy poniżej 80 W | TAK |  |
| 16. | Waga max 40 kg | TAK |  |
| 17. | Żywotność źródła światła do 40.000 h | TAK |  |
| 18. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
| 19. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |
| 20. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim,  które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)