Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

| Nazwa urządzenia: | Stół zabiegowy – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia (wpisać): |  |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2016 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy do operacji ogólnochirurgicznych Z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym (podać jaki napęd) | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem – dopuszcza się również listwy bez ograniczników. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu – dopuszcza się również stół o funkcjonalności bezpiecznej dla personelu nie posiadający systemu antykolizyjnego. | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2110 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie od 650 do 900 ( + 50 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 400 do 800 ( + 100 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( + 50 ) dopuszcza się również podgłówek regulowany w zakresie od -400 do 450 | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w każdą stronę min: 300 (+ 100 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga min: 400 ( + 100) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 350 ( + 100 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 300 mm realizowany przez napęd w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców - funkcji flex/reflex - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z wszystkimi segmentami sterowanymi elektrycznie - przesuw wzdłużny blatu Pilot wyposażony w włącznik wszystkich funkcji i przycisk zmiany orientacji blatu. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy lub bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, oraz informacje o ewentualnych błędach i awariach. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w sygnalizację załączenia układu sterowania i sygnalizację konieczności naładowania baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota – lub dopuszcza się rozwiązanie wypiętrzenia realizowane mechanicznie. | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 300 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu: min. 250 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej– 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt.+ korpus zaciskowy– 1 szt. | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim, które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)