SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 11 /2017

FORMULARZ

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych analizatora hematologicznego.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość              ................................................										                                                                                                                                              Data .....................

| L.p. | Parametry aparatu | Parametry | Odpowiedź oferenta | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5 DIFF) nie starszy niż 2014r (jeżeli analizator jest używany to wykonawca dostarcza aparat po aktualnym przeglądzie technicznym) | TAK |  |  |
| 2. | Analizator różnicujący WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |  |
| 3. | Analizator z automatycznym podajnikiem na minimum 20 próbek z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania probówek, zewnętrzną drukarkę laserową czarno-białą i UPS w wyposażeniu analizatora | TAK |  |  |
| 4. | Analizator minimum 24 parametry, 5 DIFF | TAK |  |  |
| 5. | Objętość aspirowanej próbki – max 30ul | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem w trybie CBC i 5 DIFF | TAK |  |  |
| 7. | Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia): - RBC min do 8 mln/ul - WBC min do 300 tyś/ul - PLT min do 5 mln/ul - HGB do 25g/dl | TAK |  |  |
| 8. | Dowolność trybu oznaczeń dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF) | TAK |  |  |
| 9. | Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjentów | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metoda optyczną | TAK |  |  |
| 13. | Flagowanie wyników patologicznych z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii. | TAK |  |  |
| 14. | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie dyskietki lub CD | TAK |  |  |
| 15. | Opracowanie obejmujące: system kontroli jakości wg systemu Levey-Jeningsa oraz pamięć na 10 000 wyników próbek pacjentów wraz z grafiką i danymi demograficznymi pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium, system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzania danych demograficznych pacjentów z LIS | TAK |  |  |
| 17. | Bezcjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki ( nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości) | TAK |  |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu (przyjazd serwisanta ) max 24 godziny od chwili zgłoszenia | TAK |  |  |
| 19. | Koszty awarii analizatora, części zużywalnych, konserwacji terminowych, przeglądów technicznych analizatora oraz dojazdu przez cały okres dzierżawy będą pokrywane przez Wykonawcę. | TAK |  |  |
| 20. | Wykonawca gwarantuje: - przeszkolenie w obsłudze analizatora - bezpłatną aktualizacje wyrobu - wstawienie aparatu zastępczego na czas dłuższej awarii - wymianę aparatu po przeprowadzeniu 3 napraw tego samego podzespołu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 21. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| 22. | Inne certyfikaty – podać | TAK |  |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do wypełnionej tabeli należy dołączyć dane techniczne oferowanego aparatu.