Załącznik nr 2

SZYNA CPM DO STAWU BIODROWEGO I  KOLANOWEGO

Z ELEKTROSTYMULATOREM – 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

| Nazwa handlowa analizatora | (Podać)……………………………………………. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta | (Podać)……………………………………………. |
| Model / typ | (Podać)……………………………………………. |
| Rok produkcji | (Podać)……………………………………………. |

| L.p. | Zakres informacji | Parametr wymagany | Parametr oferowany – podać opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm i wzrostem 120 cm - 205 cm | TAK |  |
| 2. | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych; oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowalne środkami bez konieczności rozcieńczania | TAK |  |
| 3. | Zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie 0° - 115° | TAK |  |
| 4. | Zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie -10° - 0° - 120° | TAK |  |
| 5. | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych | TAK |  |
| 6. | Automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności), programy ćwiczeń: oscyclacja, stretching, elektrostymulacja, relaksacja | TAK |  |
| 7. | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania | TAK |  |
| 8. | Regulacja prędkości pracy w 20 poziomach; automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 9. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK |  |
| 10. | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta w ilosci 5 szt. z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC | TAK |  |
| 11. | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej dla prostowania i zginania | TAK |  |
| 12. | Zsynchronizowana elektrostymulacja EMS 2 kanałowa - elektrostymulator NMES, TENS, HV, IF, FES w zestawie | TAK |  |
| 13. | Bezprzewodowy mankiet kompresyjny przeciwzakrzepowy z możliwością transferu danych USB | TAK |  |
| 14. | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 15. | Zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II | TAK |  |
| 16. | Pomoc merytoryczna i techniczna dostawcy w czasie i po gwarancji min. 10 lat | TAK |  |
| 17. | Masa urządzenia minimum 12 kg | TAK |  |
| 18. | Dostępność części i elementów min. 10 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem producenta | TAK |  |
| 20. | Urządzenie zastępcze na czas naprawy lub konserwacji | TAK |  |
| 21. | Szkolenia w zakresie stosowania, obsługi i dezynfekcji przy okresowych przeglądach technicznych w ramach ceny oferty | TAK |  |
| 22. | Podstawa jezdna w zestawie | TAK |  |
| 23. | Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 24. | Urządzenie winno posiadać dokument dopuszczający do jego użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)