Załącznik nr 2

CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA – 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

| Nazwa handlowa analizatora | (Podać)……………………………………………. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta | (Podać)……………………………………………. |
| Model / typ | (Podać)……………………………………………. |
| Rok produkcji | (Podać)……………………………………………. |

| L.p. | Zakres informacji | Parametr wymagany | Parametr oferowany – podać opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna zapewniająca stabilną temperaturę w zakresie +2ºC do +8ºC przy temperaturze zewnętrznej 20-25ºC | TAK |  |
| 2. | Pojemność chłodziarki w zakresie 280 – 350 litrów | TAK |  |
| 3. | Wysokość chłodziarki w zakresie 150 – 180 cm | TAK |  |
| 4. | Szerokość chłodziarki w zakresie 560 – 660 cm | TAK |  |
| 5. | Głębokość chłodziarki w zakresie 560 – 660 cm | TAK |  |
| 6. | Szklane drzwi z możliwością obustronnego zamontowania | TAK |  |
| 7. | Zewnętrzny panel sterujący | TAK |  |
| 8. | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 9. | Wbudowany zamek chroniący przed otwarciem przez osoby nieupoważnione | TAK |  |
| 10. | Regulowane druciane półki – 4 sztuki | TAK |  |
| 11. | Wysuwane regulowane szuflady zawierające przegrody – 2 sztuki | TAK |  |
| 12. | Poziom hałasu poniżej 45 dB | TAK |  |
| 13. | Czynnik chłodzący przyjazny dla środowiska bez CFC i HCFC | TAK |  |
| 14. | Zużycie energii: < 2,00 kWh / 24 h | TAK |  |
| 15. | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | TAK |  |
| 16. | Złącze pozwalające na podłączenie zewnętrznego urządzenia alarmowego | TAK |  |
| 17. | Wbudowany rejestrator temperatury z powiadamianiem e-mail, sms w przypadku nieprawidłowej pracy chłodziarki: | TAK |  |
| a. | po przekroczeniu nastawionej temperatury | TAK |  |
| b. | w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 18. | Możliwość wglądu do danych rejestratora temperatury przez bezpłatną przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu i możliwość wydruku danych za okres co najmniej 72 godzin | TAK |  |
| 19. | Abonament do alarmowania sms lub e-mail na 2 telefony komórkowe przez okres 24 miesięcy w cenie dostawy | TAK |  |
| 20. | Wzorcowanie rejestratora wliczone w cenę dostawy | TAK |  |
| 21. | Instalacja chłodziarki i szkolenie personelu w cenie dostawy | TAK |  |
| 22. | Zestaw UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania chłodziarki w razie awarii zasilania przez co najmniej 6 godzin | TAK |  |
| 23. | Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 24. | Urządzenie winno posiadać dokument dopuszczający do jego użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Uwaga!  Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)