Załącznik nr 2 Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

| Nazwa urządzenia: | Stół operacyjny – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | 2017 r. |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 3. | Długość stołu z blatem: 2000 mm (±50 mm ) | TAK |  |
| 4. | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm (±30 mm ) | TAK |  |
| 5. | Szerokość materaców: 500 mm ( ± 10 mm ) |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 750 do 1050 mm (± 10 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7. | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 400 do +850 | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 | TAK |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga : 300 | TAK |  |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga: 300 | TAK |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | TAK |  |
| 14. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 15. | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | TAK |  |
| 16. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 18. | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | TAK |  |
| 19. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – powierzchnie matowane | TAK |  |
| 20. | Podstawa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, w kształcie litery „H” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 21. | Stół przejezdny z czterema podwójnymi kołami antystatycznymi, z systemem centralnego blokowania kół. Blokada kół poprzez dźwignię nożną. Średnica kół min. 125 mm | TAK |  |
| 22. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | TAK |  |
| 23. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | TAK |  |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 25. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 26. | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna bez osłon (np. ze stali nierdzewnej, tworzywowych, harmonijkowych) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | TAK |  |
| 27. | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 kpl - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1kpl - podpórka ręki z korpusem mocującym – 1 szt. - dwa podkolanniki z korpusami mocującymi – 2 szt. | TAK |  |
| 29. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 30. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 31. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 32. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Miejscowość / data ................................................                                                      ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)