Załącznik nr 2 Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu

| Nazwa urządzenia: | Aparat USG – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ urządzenia (wpisać): |  |
| Wytwórca (wpisać): |  |
| Kraj pochodzenia (wpisać): |  |
| Rok produkcji: | Minimum 2015 r. |

| LP. |  | OPIS PARAMETRU |  | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | PODSTAWOWE INFORMACJE |  |  |  |  |
| 1. |  | Aparat w wersji demonstracyjnej, rok produkcji minimum 2015, przenośny z panelem dotykowym z możliwością zamontowania na wózku jezdnym dedykowany do zastosowań na bloku operacyjnym |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy |  | Tak, min. 12 miesięcy |  |  |
| 3. |  | Dostawa urządzenie w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Wymiary aparatu: szerokość – max 35 cm głębokość – max 30 cm wysokość – max 10 cm ( +/- 1 cm ) |  | TAK Podać |  |  |
| 5. |  | Uchwyt transportowy aparatu |  | Tak |  |  |
| 6. |  | Waga aparatu (bez głowic) : max 6 kg |  | Tak, podać max 6 kg |  |  |
| 7. |  | Aktywne porty głowic w aparacie: min 1 port |  | Tak Podać |  |  |
| 8. |  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora oraz poprzez zasilacz z sieci prądu zmiennego. Możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii minimum 2 godziny |  | Tak, minimum 2 godziny |  |  |
| 9. |  | Wbudowana pamięć wewnętrzna : min 64 GB Formaty zapisu : JPG, AVI |  | Tak Podać |  |  |
| 10. |  | Wbudowane w aparat porty : USB: min 2 porty Express Card : min. 1 |  | Tak Podać |  |  |
| 11. |  | Możliwość dezynfekcji monitora oraz głowic środkami zawierającymi alkohol izopropylowy (np. Kodan, Skinsept, Oktenisept itp.) |  | Tak |  |  |
| 12. |  | Monitor - wzmocniony odporny na uderzenia |  | Tak |  |  |
| 13. |  | Czas uruchomienia aparatu do pracy : max 60 sekund lub z trybu STAND-BY poniżej 20 sekund |  | Tak |  |  |
| 14. |  | Urządzeni posiada certyfikat CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  | Tak |  |  |
| 15. |  | Instrukcje obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |
| II. |  | OBRÓBKA SYGNAŁU |  |  |  |  |
| 1. |  | Cyfrowy beamformer |  | Tak |  |  |
| 2. |  | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie |  | Tak |  |  |
| 3. |  | 256 odcieni szarości |  | Tak |  |  |
| 4. |  | Urządzenie pracujące w zakresie od 2 do 15 MHz |  | Tak |  |  |
| 4 |  | Powiększenie obrazu, tzw. zoom min. x 2 |  | Tak, podać |  |  |
| 5. |  | Dynamika systemu min.156 dB |  | Tak, podać |  |  |
| III |  | MONITOR |  |  |  |  |
| 1. |  | Przekątna monitora : min 30 cm |  | Tak Podać |  |  |
| 2. |  | Rozdzielczość monitora : min 800 x 600 |  | TAK Podać |  |  |
| 3 |  | Monitor stanowi jednocześnie panel dotykowy pozwalający na płynną regulację również poprzez użycie rękawiczek sterylnych. Wyklucza się klawiaturę alfanumeryczną stanowiącą integralną część aparatu usg |  | Tak, podać |  |  |
| IV |  | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |
| 1. |  | Dostępne aplikacje: jama brzuszna, mięśniowo-szkieletowy, nerwy, naczynia oraz specjalistyczne: leczenie bólu, blokady doraźne, blokady zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady przewodowe, minimum : blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego |  | Tak, opisać |  |  |
| 2. |  | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach bloku operacyjnego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. |  | Tak, opisać min. 10 igieł |  |  |
| 3. |  | Tryby pracy B – mode / 2 B Mode M – mode / B+M Mode Doppler kolorowy Doppler Power Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref (wyklucza się potencjometry suwakowe) |  | Tak |  |  |
| 4. |  | Możliwość ustawienia proporcji obrazu B Mode / M Mode minimum 3 |  | Tak |  |  |
| 5. |  | Regulacja głębokości penetracji do min 24 cm |  | Tak |  |  |
| 6. |  | Aparat posiada część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły. |  | Tak, opisać |  |  |
| 7. |  | Możliwość nagrywania plików video o długości minimum 60 minut |  | Tak |  |  |
| 8. |  | Menu w języku polskim |  | Tak |  |  |
| 9. |  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji |  | Tak |  |  |
| V |  | GŁOWICE |  |  |  |  |
| 1. |  | Głowica konweksowa - Pasmo przenoszenia min 1.0 – 6.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - promień krzywizny : 60 mm - głębokość penetracji : min 24 cm - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy |  | Tak |  |  |
| 2. |  | Głowica liniowa - Pasmo przenoszenia min 3.0 – 12.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - Ilość kryształów : min 128 - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy - szerokość obrazowania minimum 20 cm na głębokości 2 cm |  | Tak |  |  |
| VI |  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O: |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o stolik jezdny z czterema kółkami z niezależnymi blokadami do min. 2 z nich |  | Tak |  |  |  |
| VII | INNE |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego dotyczące zastosowania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii |  | Tak |  |  |  |
| 2. | 2 dniowe szkolenie poza siedzibą Zamawiającego w ośrodku szkoleniowym specjalizującym się w organizacji szkoleń z zakresu zastosowania ultrasonografii anestezjologii i intensywnej terapii |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji nie mniej niż 1 raz w ciągu roku |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Dostawa z urządzeniem paszportu technicznego |  | Tak |  |  |  |