## Zadanie nr 1
…………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | IMPLANTY ARTROSKOPOWE
ZESTAWY DO SZYCIA ŁĄKOTKI TECHNIKĄ ALL- INSIDE
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1. | System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | szt. | 12
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 2
………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | IMPLANTY ARTROSKOPOWE
ŚRUBY DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO KOLANA
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Śruby do mocowania przeszczepu w rekonstrukcji więzadła krzyżowego kolana: Tytanowe śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych z użyciem ścięgna ST Tytanowa śruba interferencyjna do mocowania przeszczepu w kanale kostnym, dedykowana do rekonstrukcji więzadła krzyżowego kolana z wykorzystaniem ścięgna ST Zwoje śruby tępe niepowodujące przecinania przeszczepu podczas wkręcania śruby Śruba wyposażona w cylindryczną głowę z zaokrągloną krawędzią, z interfejsem typu heksagonalnego dla śrubokrętu, z kaniulacją na całej długości umożliwiającą wkręcanie po drucie prowadzącym o śr. 2 mm Dostępne rozmiary [śr. / dł. śruby]: 7mm / 23mm; 7mm / 28mm; 8mm / 23mm; 8mm / 28mm; 9mm / 23mm; 9mm / 28mm; 10mm / 23mm; 10mm / 28mm Dostępność dedykowanych śrub do rekonstrukcji więzadła kolana z wykorzystaniem przeszczepu BTB Śruba dedykowana do ST oznaczona kolorem umożliwiającym szybkie odróżnienie od śruby dedykowanej do BTB Śrubokręt typu heksagonalnego, dedykowany do wszystkich rozmiarów śrub tytanowych, z kaniulacją na całej długości umożliwiająca wkręcanie po drucie prowadzącym o śr.2 mm - 1 szt. | szt. | 20
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Note on B586: m.bednarska:a wczym ma być równoważny?

## Zadanie nr 3
……………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | IMPLANTY ARTROSKOPOWE
IMPLANTY DO DO REKONSTRUKCJI STOŻKA ROTATORÓW
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Tytanowy implant, kotwica do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów o średnicy 5,5 mm i długości 15,5 mm, implant fabrycznie przeładowany dwoma super mocnymi nićmi w rozmiarze #2, każda wykonana w wersji dwukolorowej (np. (jedna w kolorze biało-niebieski, druga w kolorze biało czarnym). Całość na jednorazowym podajniku, pakowana sterylnie. Implant dostępny w wersji pakowanej pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk. Implant samogwintujący, niewymagający dodatkowego instrumentarium. | szt. | 7
2 | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 5.5mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | szt. | 5
3 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w wersji dwukolorowej, np. w kolorze biało-niebieskim, wykonana z mocnej plecionki o długości od 90 do 95 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi nie więcej niż 140 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk. | szt. | 5
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/