Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Część 1. Przedmiot zamówienia : aparat ultrasonograficzny, ilość 1szt

Przeznaczenie: Oddział Internistyczny o Profilu Kardiologicznym SP ZOZ w Wieluniu

| Lp. | Wymagane parametry technicznych systemu | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |  |
|  | Producent: | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia: | Podać |  |  |
|  | Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych dostarczane wraz z aparatem | TAK |  |  |
|  | System zgodny z Unijną Dyrektywą RoHS | TAK |  |  |
| - Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 3 000 000 | TAK, Podać |  | 3 000 000 – 4 500 000 – 0 pkt > 4 500 000 – 10pkt |
|  | Monitor kolorowy LCD, o przekątnej min. 19” | TAK, Podać |  | 19 ” – 0 pkt 21” lub > 10 pkt |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pixeli | TAK, Podać |  |  |
|  | Obraz diagnostyczny wypełniający ekran monitora w min. 80% | TAK, Podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK |  |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją min.: lewo-prawo (+/->180°), góra-dół (>20cm), pochył przód – tył (+/->45°) | TAK, Podać |  |  |
|  | Min. 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12” | TAK |  |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet | NIE/TAK |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach niezależnie od podstawy | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu lub panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Min. 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC) | TAK |  |  |
|  | Min. 4 regulatory wzmocnienia poprzecznego (LGC) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania własnych ustawień użytkownika tzw. presetów | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) w trybach 2D i CD min. 1000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego 30 sekund | TAK |  | 1000 -2000 klatek – 0 pkt >2000 klatek – 5 pkt |
|  | Dynamika systemu aparatu min. 280 dB | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 20,0 MHz | TAK, Podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia z aparatem w chwili jego dostawy min. od 1,0 do 18,0 MHz | TAK, Podać |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s. | TAK |  |  |
| - Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. od 1 do 40 cm | TAK, Podać |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 Hz | TAK, Podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany orientacji głowicy przy pomocy dedykowanych ikon umieszczonych na panelu dotykowym: lewo/prawo, góra/dół | TAK |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), dostępny na wszystkich obrazowych głowicach | TAK |  |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o niskiej energii | TAK, Opisać |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. od 1 mm do 15,0 mm | TAK, Podać |  | ≤1,00 - 0 pkt >1,00-20,00 mm -5 pkt |
|  | Dopler CWD - Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 12 m/s | TAK |  | Do 12 m/s – 0pkt >12 ≤18 stopni – 2 pkt Pow 18 stopni – 10 pkt |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  |  |
|  | Tryb duplex (B + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb dual (wyświetlanie dwóch obrazów na jednym ekranie) | TAK |  |  |
|  | Pakiet badań kardiologicznych dla dorosłych oraz ogólnoradiologicznych w tym zawierający min. specjalistyczne oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej; - naczyniowych; - małych narządów (sutki, tarczyca, jądra, powierzchniowe); - układu kostno-szkieletowego; | TAK, Dla wszystkich |  |  |
| - Funkcje użytkowe: |  |  |  |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z minimalnie 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convexowych i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK, Podać |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego artefakty i szumy z możliwością regulacją poziomu jego wzmocnienia | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości, min. 8 pomiarów na jednym obrazie | TAK |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| - Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |  |
| 1. | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonaną w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens | TAK, Podać |  |  |
| 1.1. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK, Podać |  |  |
| 1.2. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 1.3. | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK, Podać |  | <320 – 0 pkt ≥320 – 5 pkt |
| 1.4. | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | TAK, Podać |  |  |
| 1.5. | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną | TAK |  |  |
| 2. | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |  |
| 2.1. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 13,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK, Podać |  |  |
| 2.2. | Szerokość czoła głowicy min. 40mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym | TAK, Podać |  | ≤50mm – 0 pkt >50mm – 5 pkt |
| 2.3. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 2.4. | Liczba elementów akustycznych min. 320 | TAK, Podać |  |  |
| 2.5. | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną | TAK |  |  |
| 3. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych dla dorosłych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens | TAK |  |  |
| 3.1. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/-1 MHz) | TAK, Podać |  |  |
| 3.2. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90°. | TAK, Podać |  |  |
| 3.3. | Liczba elementów akustycznych min. 80 | TAK, Podać |  |  |
| - Inne: |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu maks. 110 kg | TAK, Podać |  | 90– 110 kg – 0 pkt ≤90 kg – 5 pkt |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne naczyniowe (SR) oraz brzuszne, storage commit (SC) | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów i komentarzy do raportów oraz z możliwością umieszczenia własnego logo we wzorze raportu | TAK |  |  |
| - Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępne na min. jednej z dwóch oferowanych głowic liniowych | TAK, Podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |
| - 1. | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru Intima Media z procentowym wskażnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | TAK |  |  |
| - 3. | Możliwośc rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Tryb obrazowania bardzo wolnych przepływów oparty na technologii dopplerowskiej lub równoważnejnp SMI, MFI, eFlow, B-Flow | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Ocena globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle Możliwość analizy i wyświetlenia GLS (strain) w formacie tzw ‘oko byka’ 17 i 18 segmentów | TAK |  | NIE – 0 pkt TAK – 5pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową o zakresie częstotliwości min. od 3.0 do 7.0 MHz (+/-1 MHz), ilości elementów akustycznych głowicy min. 2500 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie, wartości przemieszczenia itp | TAK |  | NIE- 0 pkt TAK – 5 pkt. |
| - Gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca 24 miesiąca od momentu dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |  |
| 2. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt. |
| 3. | Zapewnienie pełnej dostępności do kodów serwisowych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |  |
| 4. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK |  |  |
| 5. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 6. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 7. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 8. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań stanowiących warunki graniczne, które podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów, gdy wartość oferowanego parametru stanowi niezbędne wymagane minimum lub osiąga dopuszczalne maksimum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy wartość oferowanego parametru jest większa od wymaganego niezbędnego minimum lub mniejsza od dopuszczalnego maksimum i osiąga preferowaną wartość ekstremalną spośród wartości tego parametru we wszystkich ofertach;

  - wielkość pośrednią pomiędzy 0 punktów a maksymalną ilością punktów dla danego parametru;

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie ;

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wynajmujący otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać  Wykonawca za oceniane parametry techniczne: 75.