Załącznik nr 2 do SIWZ  – składany wraz ofertą.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - UŻYTKOWYCH

Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /18 /2018

...........................................

pieczęć oferenta

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu

……………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy |  |  |
| 3. | Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone dwuskrzydłowe, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu. |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi ,(nie wysuwany/chowany do kasetki ,ze względu na zacieranie się takich konstrukcji). Zamawiający dopuszcza by stopień był wyposażeniem fabrycznym lub był montowany na etapie adaptacji ambulansu |  |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |
| 6. | Lakier w kolorze białym. |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego |  |  |
| II.SILNIK |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  |
| 3. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin |  |  |
| 4. | Napęd wałka rozrządu w formie łańcucha. |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna min. 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów ( resory dwupiórowe) |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezależne |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A. |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. |  |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe, boczne, nadokinne). |  |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |
| 6. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |  |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgłowe przednie. |  |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |
| 10. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |
| 11. | Asystent martwego punktu (sygnalizacją świetlną i dźwiękową ostrzega kierowcę o pojeździe znajdującym się w martwym polu) |  |  |
| 12. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. |  |  |
| 13. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. |  |  |
| 14. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |
| 15. | Reflektory przednie typu Bixenon lub Led z funkcją doświetlania zakrętów. |  |  |
| 16. | Radioodtwarzacz + nawigacja z ekranem min 5 cali z dożywotnia aktualizacją map |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - kartę pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) - instrukcję obsługi pojazdu - książkę obsługi (przeglądów ) pojazdu bazowego - kartę gwarancyjną pojazdu |  |  |
| 5. | W kpl opony zimowe 4 szt wraz z felgami i czujnikami ciśnienia w kołach jeśli są wymagane |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |
|  | Kamera cofania |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku. |  |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia), ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut |  |  |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. ( Zamawiający dopuszcza by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem pojazdu bazowego, natomiast rozbudowa na przedział medyczny elementem adaptacji na ambulans). |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. |  |  |
| 2. | 1.Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie lampy typu LED o długości co najmniej 190cm każda (podać długość w cm) zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. |  |  |
| 4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zespolona z dachem belka świetlna typu LED wraz z napisem „AMBULANS”. |  |  |
|  | Na wysokości podszybia 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | Na lusterkach zewnętrznych lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu 2 lampy sygnalizacyjne LED świetlne koloru niebieskiego typu kogut , w tylnej części pojazdu dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy |  |  |
|  | Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu. |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu: wzór oklejenia oraz LOGO zamawiającego do ustalenia po podpisaniu umowy |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu wraz z radiotelefonem cyfrowym przewoźnym typu Motorola DM4600 lub równoważny |  |  |
|  | Anteny 3G/GSM-1575,42 MHz, impedancja 50 Ohm, zysk min.26 dB, wodoodporna, temperatura pracy -40 do +850 C ,zasilanie z instalacji pojazdu 12-14 V, na dachu pojazdu kabel anteny wyprowadzony w kabinie kierowcy( 1 do sterownika, 1 na konsolę środkową)* |  |  |
|  | 2 anteny GNSS-900/1800 MHz – długości 100 mm, mocowane wewnątrz pojazdu, kabel wyprowadzony : 1 do sterownika i 1 na konsolę środkową. ** |  |  |
|  | Montaż sterownika Tektonika FM 3622 lub równoważny (przewidziany do współpracy z SWD PRM). |  |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu |  |  |
|  | Anteny na dachu pojazdu winny być zainstalowane we wzajemnej odległości od siebie nie mniejszej niż 40 cm. |  |  |
|  | Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej ,podsufitki itp. |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do zasilania i sterowania urządzeniami systemu SWD PRM Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: |  |  |
| I | Napięcia i sygnały dla modułu GPS: |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu, zabezpieczenie 0,5 A |  |  |
| b) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej(koguty) – ( poziom 10-14 V) |  |  |
| c) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej – ( poziom 10-14 V) |  |  |
| d) | sygnał po włączeniu zapłonu –(poziom10-14 V) |  |  |
| e) | analogowy sygnał poziomu paliwa w zbiorniku( może być w zakresie nie większym niż o-12 V) |  |  |
| II | Napięcia i sygnały dla drukarki: |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 8 A |  |  |
| b) | w/w zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |
| III | Napięcia i sygnały dla tabletu |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A |  |  |
| b) | w/w zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |
| IV | Uchwyty |  |  |
| a) | Zamontowanie uchwytów (adapterów) mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy wraz ze stacją dokującą ale bez tabletu oraz uchwytu mocującego podstawę pod drukarkę w przedziale medycznym nad blatem roboczym przy ścianie działowej wraz z drukarką i doprowadzeniem wyżej omówionych przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką. |  |  |
| b) | Dotyczy punktu 3 i 4. * jedna ze złączem typu SMA – A męskie proste do sterownika FM 3622, ** druga ze złączem SMA-C męskie kątowe , na konsolę środkową do stacji dokującej. |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z systemem przesuwu wzdłuż noszy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy o 180 stopni umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia ). |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min. 40 cm . Nie powinno być możliwości uruchomienia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu, jednakże powinna być możliwość otwarcia drzwi gdy pojazd się zatrzyma a silnik pojazdu nadal jest uruchomiony. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
|  | Na ścianie lewej szyna Modura wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z 2 butlami (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego na ścianie lewej - min. 1 przepływomierz obrotowy z nawilżaczem. |  |  |
|  | uchwyt regulowany na 2 małe butle tlenowe o pojemnościach . 2- 5L |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
|  | Pojemnik termoizolacyjny do przechowywania leków w niskich temperaturach w zabudowie meblowej o poj min 1,5 L |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Przenośny szperacz ręczny z podstawą umożliwiająca prace bez konieczności trzymania w dłoni , z zasilaniem akumulatorowym ( akumulator Litowo-Jonowy) z zasilaniem sieciowy 230V oraz z zasilaniem 12V z instalacji w ambulansie , wyposażony w światło LED, odporny na upadek z co najmniej 1,5m , wodoodporny klasa ochrony min IPX 8 , moc światła min 250 lm |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |  |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE |  | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| 2. | Karty gwarancyjne i paszporty: noszy głównych, transportera noszy i podstawy(lawety), respiratora, defibrylatora, krzesełka transportowego, deski ortopedycznej, ssaka nożnego – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| 3. | Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 , PN EN 1865-4 lub normy równoważnej) |  |  |  |
| - ZESTAW TRANSPORTOWY |  | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozję ,lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak; |  |  |
|  | z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  | wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi |  |  |
|  | z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | z możliwością montażu składanego wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi |  |  |
|  | waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 |  |  |
|  | trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |
|  | dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, rok produkcji |  |  |
|  | wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |  |
|  | szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |  |
|  | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
|  | możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |  |
|  | odbojniki na goleniach |  |  |
|  | wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |
|  | Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm i szerokości min. 45 mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera minimum 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 |  |  |
|  | mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficzne elementów związanych z jego obsługą |  |  |
|  | transporter wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | system automatycznego składania co najmniej goleni przednich transportera w trakcie załadunku do ambulansu bez konieczności zwalniania jakichkolwiek dźwigni czy zwalniania przycisków |  |  |
|  | Certyfikat zgodności z aktualnymi normami PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 na oferowany system transportowy (nosze i transporter oraz mocowanie ) i folder – załączyć do oferty. |  |  |

| 3. | Respirator transportowy Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Wentylacja dorosłych i dzieci powyżej 5 kg |  |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV lub CMV |  |  |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania np. pneumatyczne , zasilanie z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu oraz instalacji ambulansu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn. respirator może pracować bez zasilania alarmów ) |  |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta – z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej, |  |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 80- 1300 ml |  |  |
|  | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H2O |  |  |
|  | Zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji min. 0-20 cm H2O |  |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji ciśnienia min. 10 do 15 cm H2O, zintegrowany z respiratorem przepływomierz z regulacją przepływu w zakresie min. 5-30 l/min. |  |  |
|  | Z funkcją ręcznego wyzwolenia wdechu |  |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” do max 3 cm H2O |  |  |
|  | Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, tj. 100% O2 i max 60% O2 (Podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) |  |  |
|  | Przepływ w trybie wentylacji biernej(na żądanie) regulowany automatycznie w zakresie min. od 0-100 l/min. zależny od podciśnienia w układzie pacjenta |  |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia w układzie pacjenta wbudowane w respirator |  |  |
|  | Alarmy (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn respirator może pracować bez zasilania alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego. |  |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |  |
|  | Układ oddechowy pacjenta – min 6 szt dla dorosłych + 6 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u ( po min. 3 szt. w 2 rozmiarach) |  |  |
|  | Wyposażony w dodatkowy zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków |  |  |
|  | Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami normy PN EN 1789 |  |  |
|  | Maksymalna waga respiratora do 3 kg |  |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - Torba medyczna na cały komplet - Butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN o pojemności zapewniającej min. 400 l O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atmosfer, - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atmosfer, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/mi., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem |  |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące |  |  |

|  | Nosze podbierające Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model i załączyć folder |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Wyposażone w komplet min 3 pasów zabezpieczających |  |  |
|  | Łopaty noszy są wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium |  |  |
|  | Wyposażone w zamki spinające łopaty z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem łopat lub powinny być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy(system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w instrukcji obsługi oraz załączonym folderze) |  |  |
|  | Nosze powinny umożliwiać złożenie ich w połowie długości |  |  |
|  | Umożliwiać regulację długości, która pozwala na dobór do pacjentów o różnym wzroście |  |  |
|  | Nosze wyposażone w min. 10 uchwytów do przenoszenia, które umieszczone są na ich obwodzie. |  |  |
|  | Waga noszy do max. 10 kg |  |  |
|  | Nośność dopuszczalna powyżej 150 kg (podać) |  |  |
|  | Nosze zgodna z normą PN EN 1865-1 |  |  |

|  | Deska ortopedyczna dla dorosłych Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (podać markę i model, załączyć folder , deklarację zgodności z aktualną normą PN EN 1865-1 ) Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwietlalna dla promieni X w stopniu diagnostycznym , pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt/kpl pasów. Mocowanie pasów do deski za pomocą min. 5 uchwytów na stronę Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, wielokrotnego użytku , o konstrukcji umożliwiającej zmiany punktu mocowania pasów mocujących, o konstrukcji umożliwiającej obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym wielokrotnego użytku Ciężar deski poniżej 10 kg., a nośność deski powyżej 200 kg. Szerokość deski min. 41 cm. Długość deski min 183cm. Zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg Dodatnia pływalność deski Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi . |  |  |

| 6. | Materac próżniowy Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Wykonany z tworzywa sztucznego, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne i nieabsorbujący wydzielin i płynów, przepuszczalny dla promieni X Dodatkowa dopinana podłoga ochronna Pasy zabezpieczające pacjenta min. 4 szt. 8 uchwytów do przenoszenia Pompka dwukierunkowa Torba transportowa na całość Wymiary w przedziale 200-210 cm x 80-90 cm |  |  |
| 5 | Materac zgodny z normą PN EN 1865-1– dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20-05-2010 roku i aktami wykonawczymi do ustawy – dostarczyć przy dostawie. |  |  |

| 7 | Nosze- płachta transportowa Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2. | Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach , Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych , Część do leżenia wykonana z materiału zmywalnego odpornego na środki dezynfekujące i nieabsorbujące wydzielin i płynów , wyposażona w specjalne zakładki z przodu i tyłu , zabezpieczające przed przesuwaniem się pacjenta w trakcie transportu w pochyłym terenie lub na desce ortopedycznej |  |  |
| 3. | Nośność min 230 kg |  |  |
| 4. | Wymiary min 200cm x 100 cm |  |  |
| 5. | Min. po 4 uchwyty umieszczone na każdym z dłuższych boków wbudowane w obrys płachty |  |  |
| 6. | Zgodność z normą PN EN 1865-1– dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski – dostarczyć przy dostawie. |  |  |

| 8. | Deska ortopedyczna pediatryczna Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4. | Do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa i bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona we wbudowane pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy |  |  |
| 5. | Wbudowane mi. 4 uchwyty do przenoszenia i mocowania na noszach |  |  |
| 6. | Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, które jest łatwo zmywalne i nienasiąkalne, przystosowane do dezynfekcji |  |  |
| 7. | Przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat o ciężarze ciała do min. 40 kg |  |  |
| 8. | Jest prześwietlalna dla promieni X w stopniu diagnostycznym |  |  |
| 9. | Wyposażona w ochronny pokrowiec transportowy, łatwo zmywalny |  |  |
| 10. | Dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku i aktami wykonawczymi do ustawy – dostarczyć przy dostawie. |  |  |

| 9. | Krzesło kardiologiczne składane Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2. | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących , wyposażone w 4 kółka jezdne z czego tylne o średnicy min 15 cm wyposażone w hamulce a przednie obrotowe o średnicy min 10 cm , wyposażone w system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach działający na zasadzie im pacjent cięższy tym krzesło jedzie wolniej , wyposażone w składane tylne rączki transportowe , wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją jej wysokości na co najmniej 4 poziomach , wyposażone w przednie rączki transportowe o regulowanej długości na min 4 poziomach , wyposażone w podparcie pod nogi , wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu , siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne , szybkodemontowalne , wyposażone w min 3 pasy , wyposażone w stabilizator głowy pacjenta montowany do wysuwanej w pionie ramy umożliwiający regulacje wysokości zamocowania , waga do 15 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 200 kg. Załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-4. Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi . |  |  |

| 10. | Ssak nożny Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
| 4. | Przenośny, mechaniczny, bardzo prosta konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. Wszystkie elementy ssaka można sterylizować w autoklawie w temp. 121 stopni C. Ssak można obsługiwać nogą lub ręką. Nieograniczona objętość ssania. Pojemność zbiornika: 600 ml, ciężar ok. 1 kg |  |  |
| 5. | Dostarczyć przy dostawie dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski. |  |  |

| 11. | Ssak bateryjno-sieciowy Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4. | Ssak elektryczny przenośny, z płynną siłą ssania w zakresie od 0-80 Kpa; Maksymalny przepływ min 20 l/min, zasilanie akumulatorowe. Czas pracy z akumulatora min.40 min. przy max. obciążeniu; Uchwyt ścienny, karetkowy zgodny z normą PN EN 1789 z automatycznym po wpięciu ssaka podłączeniem napięcia zasilającego 12V i ładowaniem akumulatora. Zasilanie 12V z dowolnego gniazdka zapalniczki samochodowej(niezależnie od uchwytu ściennego), manometr podciśnienia wbudowany w moduł ssaka, posiadający wskaźnik naładowania akumulatora; układ ssący zabezpieczony przed uszkodzeniem w przypadku zaczepienia przewodów . Słój wielokrotnego użytku o pojemności 1000 ml(do sterylizacji w autoklawie) z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym. Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria. Waga: maksymalnie 4 kg |  |  |
| 5. | Dostarczyć przy dostawie dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski. |  |  |

| 12. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych |  |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy do max 12 kg |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasem piersiowym w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |
|  | Głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub min. 5 do max 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie masy ciała pacjenta. |  |  |
|  | Częstość uciśnięć min.80 +/-/ minutę |  |  |
|  | Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne |  |  |
|  | Możliwość pracy urządzenia podczas transportu – bez przerwy, i przy pochyleniu w każdej płaszczyźnie |  |  |
|  | Gwarancja na oferowane urządzenia min. 24 miesiące. |  |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. |  |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia do 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Każdy dzień przestoju spowodowany uszkodzeniem oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. |  |  |
|  | Do oferty załączyć materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry, instrukcję obsługi producenta w języku polskim potwierdzającą oferowane parametry( brak potwierdzenia parametrów w złożonych dokumentach skutkuje odrzuceniem oferty), wymagane prawem dokumenty dopuszczające urządzenia do działań medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie R. P – dostarczyć wraz z dostawą. |  |  |

| 13. | Kamizelka ortopedyczna Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji, nienasiąkliwa , nieprzyjmująca krwi i brudu wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe. Wyposażona w : komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem , poduszkę wypełniającą krzywizny ciała, paski stabilizujące głowę min. 2 szt., pokrowiec ochronny; prześwietlana dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG, obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg, waga kamizelki do 4 kg. |  |  |
| 5. | Dostarczyć wraz z dostawą dokumenty dopuszczające stosowanie na terenie Polski. |  |  |

| 14. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. różnych producentów , automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki ,strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy , szybkość dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h , szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h , bolus manualny i automatyczny , programowanie parametrów podaży Bolus-a w zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży , zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |  |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej w zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży z klawiaturą numeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji . Regulowane progi ciśnienia okluzji na min. 5 poziomach. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki , pusta strzykawka , 5 min do końca infuzji , koniec infuzji , nieprawidłowe mocowanie strzykawki , okluzja , 30 min do rozładowania akumulatora , akumulator rozładowany , pompa uszkodzona |  |  |
|  | Historia infuzji – min. 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia . Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy infuzji 5ml/h . Możliwość mocowania pomp jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. Z wyświetlaczem, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania (dawkowanie) leku , poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, typ wybranej do infuzji strzykawki, stan naładowania akumulatora. Napisy w języku polskim . Waga pompy do max 3 kg . Zasilanie 230 V oraz 12 V , w kpl uchwyt do bezpiecznego montażu pompy w ambulansie zgodny z wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu . |  |  |

| 15. | Pulsoksymetr / Kapnometrem - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu - zakres pomiaru saturacji od 20 do 100% - zakres pomiaru pulsu min od 20 do 300 ppm |  |  |
|  | Ze wskaźnikiem perfuzji |  |  |
|  | czas pracy ciągłej min 80 godzin na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 lub min 20 godz. dla monitorowania SPO2 i CO2 |  |  |
|  | z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu |  |  |
|  | z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips |  |  |
|  | z pokrowcem ochronnym wraz z miejscem na akcesoria , z możliwością przypięcia do pasów w noszach |  |  |
|  | Monitorowanie et CO2 dla pacjentów zaintubowanych , w kpl czujnik wielokrotnego użytku wraz z min 12 wymiennymi łącznikami |  |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0- 75 mmHg |  |  |
|  | Z zakresem pomiaru respiracji min 2-60 oddechów / min |  |  |
|  | zasilanie za pomocą ogólnodostępnych baterii alkalicznych , waga urządzenia gotowego do pracy do 400g. |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski – dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 16. | Termometr do pomiaru temperatury głębokiej Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Przeznaczony do pomiaru temperatury w uchy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia , wyposażony w podgrzewana końcówkę mającą zapewnić wysoką dokładność pomiaru , duży wyświetlacz , odporność na upadek z wysokości co najmniej 75cm , zasilany bateryjnie , z funkcja automatycznego wyłączenie przy dłuższej bezczynności , z zakresem pomiaru od min 20 do 42 stopni , czas pomiaru do max 3 sekund , pomiar przy zastosowaniu jednorazowych osłonek w kpl min 200 szt osłonek |  |  |
| 5 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. |  |  |

| 17. | Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | - zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych |  |  |
| 5 | W skład zestawu wchodzą min 4 pakiety dedykowane do określonych części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, kończyna dolna. - pakiet zabezpieczający powinien zawierać minimum: - stazę typu Martin - opaskę do tamowania krwotoków - kleszczyki anatomiczne , chirurgiczne I typu PEAN |  |  |
| 6 | Zestaw umieszczony w walizce lub torbie |  |  |

| 18. | Zestaw do wkłuć doszpikowych - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Zestaw wkłuć doszpikowych dla dorosłych dzieci i niemowląt wyposażony w : napęd wielokrotnego użytku do zakładania igieł , zestaw min 3 szt. igieł w różnych rozmiarach po min 1 szt z każdego rozmiaru wraz ze stabilizatorem do igieł |  |  |
| 5 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 19. | Mankiet do szybkiego toczenia płynów - 2 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych, wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG , z możliwością umieszczenia płynów od 0,5l do 1L , z możliwością zawieszenia całego zestawu. Dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski – dostarczyć przy dostawie. |  |  |

| 20. | Torba pediatryczna - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Torba pediatryczna wykonana z materiału typu CORDURA tj. tkaniny wysoce odpornej na przetarcia i wilgoć, posiadająca możliwość transportu w ręku i na ramieniu. Na wyposażeniu torby powinien znajdować się różnokolorowy pasek spełniający rolę miarki, na której każdy kolor odpowiada określonym przedziałom wzrostu dzieci. Wnętrze torby zawiera różnokolorowe saszetki przeznaczone na posegregowany sprzęt reanimacyjny. Każdy kolor saszetki posiada swój odpowiednik na pasku. Torba powinna posiadać również miejsce na: worki samorozprężalne − jeden dla dzieci, drugi dla noworodków, płyny infuzyjne , aparat RR z mankietami pediatrycznymi, rękojeść laryngoskopu, |  |  |

| 21. | Torba opatrunkowa - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Torba wykonana z materiału typu CORDURA tj. tkaniny wysoce odpornej na przetarcia i wilgoć, posiadająca możliwość transportu w ręku i na ramieniu, o konstrukcji 2 komorowej , z możliwością segregacji , materiałów opatrunkowych |  |  |

| 22. | Plecak ratowniczy - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Wielokomorowy (min 5 dużych komór głównych) przeznaczonych do przechowywania i przenoszenia wyposażenia medycznego niezbędnego do pracy w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego. Wymiary minimalne plecaka 60cmx50cmx30cm Wykonany z materiału typu Cordura w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w przedniej i górnej części plecaka , wyposażony w min 3 kieszenie zewnętrzne do przenoszenia podstawowego wyposażenia, z uchwytami do przenoszenia plecaka rozmieszczonymi zarówno w pionie jak i w poziomie , z systemem szelkowym do transportu na plecach , szelki o regulowanej długości Spód plecaka zabezpieczony przed przetarciem , z ampularium na min 80 ampułek o różnej pojemności z możliwością opisania poszczególnego ułożenia leków , z miejsce na min 4 butelki płynów infuzyjnych wraz z aparatami do toczenia płynów oraz z miejscem na mankiet do szybkiej infuzji ciśnieniowej Zestaw min 5 przeźroczystych organizerów umożliwiających segrergacje sprzętu medycznego mocowanych na rzep w komorze głównej z możliwością zmiany ułożenia w zależności od potrzeb |  |  |

| 23. | Zestaw worków resuscytacyjnych Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Worek dla dorosłych ( 1 szt ) i dla dzieci ( 1 szt ) i niemowląt ( 1 szt ) |  |  |
| 5 | Wykonany z silikonu , przeznaczony do wielorazowego użytku oraz do sterylizacji , zestaw wyposażony w worek resuscytacyjny , z zastawką ciśnienia granicznego max 40cmH2O , z rezerwuarem tlenu, obrotowym zaworem pacjenta umożliwiającym obrót maski w zakresie 360 stopni , przewodem zasilającym w tlen o dł min 2 m. W kpl 2 szt masek twarzowa silikonowych z fartuchem uszczelniającym w rozmiarze odpowiednim dla danej grupy wiekowej |  |  |
| 6 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 24. | Koc bakteriostatyczny – 2kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Nie przepuszczający płynów i cieczy , nienasiąkliwy , odporny na silnie żrące środki chemiczne , wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne , łatwy w czyszczeniu , przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami umożliwiający prania w pralce , o wym. min.180 x 100 cm |  |  |

| 25. | Pas miednicowy Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Wyposażony w bloczkowy system naciągowy z równomiernym obustronnym naciągiem , uniwersalny rozmiar dla pacjentów w każdym wieku |  |  |
| 6 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 26. | Zestaw szyn KRAMERA Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Zestaw 14 szyn typu Kramer w pełnej rozmiarówce w obszyciu z tworzywa sztucznego z torbą transportową |  |  |
| 5 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 27. | Ciśnieniomierz mechaniczny - 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Wyposażony w precyzyjny manometr , gruszkę do pompowania wyposażoną w stabilizująca łyżkę , obrotowy zawór spustowy system złącza do mankietów ciśnieniowych typu FlexxiPort, z 10 letnią gwarancją na kalibrację , odporny na upadki z wysokości min 70 cm , w kpl ze stetoskopem |  |  |
| 5 | W kpl zestaw conajmniej 6 mankietów dla dorosłych dzieci I niemowlat z tworzywa sztucznego przystosowanych do sterylizacji ze złaczem FlexxiPort |  |  |
| 6 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski – dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 28. | Zestaw laryngoskopów światłowodowych Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Zestaw łyżek światłowodowych Macintosh w roz 1,2,3,4 oraz Miller w roz 0,1. Łyżki wielorazowego użytku z wymiennym światłowodem |  |  |
| 5 | W komplecie rękojeść typu C i A wraz z bateriami |  |  |
| 6 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski – dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 29. | Zestaw wideolaryngoskopów do trudnej intubacji Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Zestaw wideolaryngoskopów przeznaczony do trudnej intubacji dla każdej grupy wiekowej łacznie z intubacją przez nos w zestawie conajmniej 5 rozmiarów wideolaryngoskopów |  |  |
| 5 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

| 30. | Zestaw opatrunków hydrożelowych – 3 kpl Wymagane minimalne parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model, załączyć folder |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |  |
| 4 | Zestaw w torbie |  |  |
| 5 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski– dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym ( jeśli występuje ) , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |

Uwaga! Cechy przedmiotu określone  jako „parametry wymagane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim,  które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego przedmiotu.

...........................................................                                                         ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)