Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych – Dokument składany wraz z ofertą!

Numer postępowania:  SPZOZ-ZP/2/24/241/ 9 /2019.

FORMULARZ  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Przedmiot zamówienia : aparat ultrasonograficzny, ilość 1szt

Przeznaczenie:  SP ZOZ w Wieluniu celem wykonywania badań ginekologiczno-położniczych.

| Lp. | Wymagane parametry technicznych systemu | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |  |
|  | Producent: | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia: | Podać |  |  |
|  | Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2019. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych dostarczane wraz z aparatem | TAK |  |  |
|  | System zgodny z Unijną Dyrektywą RoHS | TAK |  |  |
| - Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic wolumetrycznych. | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min 17” | TAK |  |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania  160 000 | TAK |  | > 160 000- 10 pkt. <160 000 – 0 pkt |
|  | Dynamika systemu >260 dB | TAK |  | > 260 dB- 10 pkt. < 260 dB– 0 pkt |
|  | Zakres głębokości obrazowania: min. od 2 do 40 cm | TAK |  |  |
|  | Maksymalny zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz | TAK |  | - Hz – 0 pkt. 1-18 MHz – 10pkt |
|  | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |  |
|  | Regulacja obrotu w zakresie min +/- 90 stopni oraz pochylenia monitora | TAK |  |  |
|  | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (FrameRate) min 630 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min. 6000 obrazów M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy z max. częstością odświeżania min. 350 Hz Power Doppler Doppler PWD z max. mierzoną prędkością min.7,5m przy 0 kącie korekcji Duplex (2D/PWD) Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami colordoppler, powerdoppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/- 20  dla głowic liniowych | TAK |  |  |
|  | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe powiększenie obrazu wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
|  | Głowica konweksowa typu 2D - Max. głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK |  |  |
|  | Max. kąt widzenia - min. 80 | TAK |  |  |
| 26. | Ilość elementów - min. 128 | TAK |  |  |
| 27. | Głowica endovaginalna typu 2D |  |  |  |
| 28. | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz |  |  |  |
| 29. | Ilość elementów - min. 192 |  |  |  |
| 30. | Promień krzywizny główki max 12 mm |  |  |  |
| 31. | Max. kąt widzenia - min. 180 |  |  |  |
| 32. | Głowica liniowa typu 2D |  |  |  |
| 33. | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz |  |  |  |
| 34. | Ilość elementów min. 192 |  |  |  |
| 35. | Maksymalna głębokość penetracji min. 10 cm |  |  |  |
| 36. | Pakiety obliczeniowe wraz z raportami do badań z możliwością edycji opisów - jamy brzusznej -małych narządów - naczyniowych -ginekologicznych -położniczych w tym pomiary biometrii płodu, program do pomiarów serca płodu wraz z Z-scores |  |  |  |
| 37. | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych |  |  |  |
| 38. | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |  |  |
| 39. | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  |  |  |
| 40. | Automatyczne pomiary biometrii płodu, min BPD, HC, AC, FL |  |  |  |
| 41. | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template |  |  |  |
| 42. | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności |  |  |  |
| 43. | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu x 8 - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego ColorFlowMode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru 3D - regulacja wzmocnienia - regulacja płaszczyzn x/y/z -możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur -możliwość zmiany presetu renderingu -możliwość wycinania nie potrzebnych struktur |  |  |  |
| 44. | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D |  |  |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3D za pomocą głowic wolumetrycznych. Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. |  |  |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę przez brzuszną wolumetryczną do badań położniczych, ginekologicznych o następujących parametrach: Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 5 MHz +/- 1 MHZ Max. kąt widzenia - min. 80o |  |  |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę dopochwową wolumetryczną do badań ginekologicznych, położniczych o następujących parametrach: Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 9 MHz +/- 1 MHZ Max. kąt widzenia - min. 175o |  |  |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD, oraz oceny ryzyka wad chromosomowych. |  |  |  |
| 49. | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych |  |  |  |
| 50. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI |  |  |  |
| 51. | Wideoprinter czarno-biały małego formatu |  |  |  |
| 52. | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 |  |  |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz |  |  |  |
| - Gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca minimum 24 miesiąca od momentu dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. |
| 2. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt. |
| 3. | Zapewnienie pełnej dostępności do kodów serwisowych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |  |
| 4. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK |  |  |
| 5. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 6. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 7. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 8. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań stanowiących warunki graniczne, które podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów, gdy wartość oferowanego parametru stanowi niezbędne wymagane minimum lub osiąga dopuszczalne maksimum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy wartość oferowanego parametru jest większa od wymaganego niezbędnego minimum lub mniejsza od dopuszczalnego maksimum i osiąga preferowaną wartość ekstremalną spośród wartości tego parametru we wszystkich ofertach;

  - wielkość pośrednią pomiędzy 0 punktów a maksymalną ilością punktów dla danego parametru;

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie ;

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wynajmujący otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać  Wykonawca za oceniane parametry techniczne: 40.