Załącznik nr 1  –dokument  składany wraz ofertą!

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – UŻYTKOWYCH DLA POJAZDU BAZOWEGO, ZABUDOWY MEDYCZNEJ  I WYPOSAŻENIA

Numer sprawy: SPZOZ -ZP/2/24/242 /11 /2019

...........................................

pieczęć oferenta

Marka, model oferowanego ambulansu: ………………………………………………………………..

Rok produkcji (bieżący – podać) …………………………………………………………

1 szt  ambulansu  typu „B” z zabudową medyczną oraz podstawowym wyposażeniem medycznym

| L.p. | Wymagane parametry techniczno- użytkowe |  | TAK / NIE* | Parametr oferowany (proszę wpisać)** Dla wyposażenia: a)dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody producenta np. klimatyzacja kod XX00, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |  |  |  |  |
| I. | NADWOZIE |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC ( dopuszczalna masa całkowita ) pojazdu wraz z zabudową do 3,5 tony . |  |  |  |
| 2 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele regulowane, z podłokietnikiem |  |  |  |
| 3 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |  |  |
| 4 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, |  |  |  |
| 5 | Elektrycznie domykanie drzwi przesuwnych prawych i lewych - parametr nie wymagany, punktowany |  |  |  |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni |  |  |  |
| 7 | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |  |
| 8 | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |  |
| 9 | Kolor żółty fabryczny tj. lakierowany na etapie produkcji pojazdu bazowego przez producenta objęty fabryczna gwarancją |  |  |  |
| II. | SILNIK |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności powyżej 2000 cm3, z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km weryfikowane na podstawie świadectwa homologacji lub wyciągu ze świadectwa homologacji przekazanego przy odbiorze pojazdu |  |  |  |
| 2 | Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  |  |
| 3 | Moc silnika powyżej 180 KM – parametr punktowany |  |  |  |
| 4 | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO VI lub EURO 6. |  |  |  |
| 5 | Napęd rozrządu w formie łańcucha – parametr punktowany |  |  |  |
| III | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna |  |  |  |
| 2 | Skrzynia biegów automatyczna minimum siedmiobiegowa + bieg wsteczny – parametr punktowany |  |  |  |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta – z tłumikiem drgań lub zawieszenie pneumatyczne (opisać) |  |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |  |  |
| 2 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |  |
| 3 | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy (ESP) |  |  |  |
| 4 | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania (ASR) |  |  |  |
| 5 | Z systemem wspomagania nagłego hamowania (BAS, BA) |  |  |  |
| 6 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Alternator o wydajności min. 200 A + dwa akumulatory min 90 Ah każdy |  |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- | ----------------------------------------- |
| 1 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje – podać) |  |  |  |
| 2 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 3 | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył. |  |  |  |
| 4 | Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - parametr nie wymagany punktowany |  |  |  |
| 5 | Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna kabiny kierowcy |  |  |  |
| 6 | Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon. Koła zapasowe dostarczone luzem. |  |  |  |
| 7 | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) - parametr nie wymagany punktowany |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |
| I. | NADWOZIE |  | -------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. |  |  |  |
| 2 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |  |
| 3 | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. |  |  |  |
| 4 | Rozbudowa fabrycznej automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie - klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |  |
| 5 | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. powietrzne - podać markę i model. |  |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 4 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci 230 V - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |  |  |  |
| 2 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |  |  |  |
| 3 | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem / zabrudzeniem, wyposażone we wtyki - min 1 gniazdko 12V w schowku zewnętrznym do podłączenia urządzenia do ucisku klatki piersiowej z dostępem - min 1 dodatkowe gniazdko 12V w kabinie kierowcy na wysokości siedzenia pasażera |  |  |  |
| 4 | Instalacja do systemu SWD z antenami dachowymi wraz z dodatkowymi uchwytami( elementami) umożliwiającymi montaż stacji ładowania do tabletu ( bez tabletu i stacji dokującej) wraz z podstawą pod drukarkę wraz z uchwytem do drukarki i zasilaczem ( bez drukarki ) . Po stronie Zamawiającego tablet , drukarka , stacja dokująca do tabletu , moduł GPS |  |  |  |
| 5 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna niskoprofilowa typu LED wyposażona w podświetlany napis ambulans oraz dodatkowe reflektorki do oświetlania przedpola pojazdu. W tylnej części dachu min 1 niebieska lampa LED typu „Kogut” . |  |  |  |
| 2 | Na wysokości podszybia lub pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
| 3 | W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |  |
| 4 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |  |
| 5 | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . |  |  |  |
| 6 | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli , pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym |  |  |  |
| 7 | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |  |
| 8 | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne . |  |  |  |
| 9 | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego ”P” , po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. : do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |
| 10 | Nazwa dysponenta jednostki oraz numer systemowy : do uzgodnienia po podpisaniu umowy – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkość liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy). |  |  |  |
| 11 | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. |  |  |  |
| 12 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne – podać markę i model. |  |  |  |
| V. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  | -------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |  |  |
| 2 | W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu. |  |  |  |
| VI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |  |
| 2 | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. |  |  |  |
| 3 | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |
| 2 | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |  |  |  |
| 3 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
| 4 | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. |  |  |  |
| 5 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy . Podać markę i model oferowanego fotela. |  |  |  |
| 6 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi (podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789. |  |  |  |
| 7 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). |  |  |  |
| 8 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) , z szufladami (min. 2 szt.) |  |  |  |
| 9 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków |  |  |  |
| 10 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |  |
| 11 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |  |
| 12 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |
| 13 | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA - min 2 reduktory z szybkozłączką typu AGA - min 2 szt butli tlenowych 10 L - uchwyt do montażu 2 szt butli tlenowych 10L oraz uchwyt do 2 szt butli tlenowych 2-3 l |  |  |  |
| 14 | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 st. do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). Zamawiający nie dopuszcza lawety w której zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety odbywa się za pomocą linki. |  |  |  |
| 15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |  |
| 16 | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania dodatkowego sprzętu medycznego tj. ssak elektryczny, pompa infuzyjna |  |  |  |
| 17 | Kosz na śmieci |  |  |  |
| VIII. | WYMAGANIA DODATKOWE |  | --------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |  |
| 2 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) |  |  |  |
| 3 | Kamera cofania wraz z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego zamontowanym w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 5 | W kabinie kierowcy lampka na giętkim przewozie po stronie pasażera |  |  |  |
| 6 | Komplet kół z oponami letnimi (tj. 4 szt.) Zamawiający nie dopuszcza opon wielosezonowych. Zamawiający nie wymaga opon zimowych . Zamawiający dopuszcza w przypadku zaoferowania zestawu naprawczego do kół dostarczenie koło zapasowego luzem . |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 1 |  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model, |  |  |
|  |  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
|  |  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  |  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |  |
|  |  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |  |
|  |  | Możliwość skrócenia długości noszy do pozycji krzesła transportowego tj możliwość przewozu pacjenta w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami do dołu analogicznie jak na krześle transportowym , funkcja wykorzystywana w transporcie w ciasnych przestrzeniach np. winda , wąski kręty korytarz – parametr nie wymagany punktowany |  |  |
|  |  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; wyposażone w składany wieszak do kroplówki |  |  |
|  |  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu dzieci o wadze od min 5 do co najmniej 40 kg na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej . Podać markę i model uprzęży do transportu dzieci |  |  |
|  |  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
|  |  | składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy |  |  |
|  |  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  |  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  |  | cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej |  |  |
|  |  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |  |  |
|  |  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
|  |  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z PN EN 1865-1 , (podać wagę noszy w kg); |  |  |
|  |  | nosze główne wraz z transporterem - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej). Załączyć do oferty na wezwanie deklarację zgodności CE oraz deklaracje zgodności z normami lub Certyfikat Zgodności potwierdzający zgodność z wszystkimi punktami aktualnej normy PN EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 oraz instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |  |  |
| 2 |  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH , podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  |  | z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; |  |  |
|  |  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
|  |  | regulacja wysokości w min. sześciu poziomach; |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
|  |  | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; |  |  |
|  |  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |  |  |
|  |  | System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia – Parametr nie wymagany punktowany |  |  |
|  |  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  |  | Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg); |  |  |
|  |  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą |  |  |
|  |  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału lub musi być zabezpieczony chemicznie przed korozją ; |  |  |
|  |  | System zabezpieczający przed złożeniem i niekontrolowanym opadnięciem w dół w trakcie załadunku noszy do ambulansu , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada składania przednich goleni - Parametr nie wymagany punktowany |  |  |
|  |  | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego lub przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym - Parametr nie wymagany punktowany |  |  |
|  |  | nosze główne wraz z transporterem - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej). Załączyć do oferty na wezwanie deklarację zgodności CE oraz deklaracje zgodności z normami lub Certyfikat Zgodności potwierdzający zgodność z wszystkimi punktami aktualnej normy PN EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 oraz instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie . |  |  |
| 3 |  | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE Z SYSTEMEM ZJAZDU PO SCHODACH podać markę i model, |  |  |
|  |  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących , wyposażone w 4 kółka jezdne z czego tylne o średnicy min 15 cm wyposażone w hamulce, a przednie obrotowe o średnicy min 10 cm , wyposażone w system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach, wyposażone w składane tylne rączki transportowe, wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją jej wysokości na co najmniej 3 poziomach , wyposażone w przednie rączki transportowe o regulowanej długości na min. 3 poziomach , wyposażone w składane podparcie pod nogi , wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu , siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne , szybkodemontowalne , wyposażone w min 3 pasy , wyposażone w stabilizator głowy pacjenta montowany do wysuwanej w pionie ramy tylnej krzesła umożliwiający regulacje wysokości zamocowania , waga do 15 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 200 kg. Załączyć na wezwanie dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-4. Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r – dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |
| 4 |  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY , podać markę i model, |  |  |
|  |  | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 30 minut pracy ciągłej z max obciążeniem , w kpl. z uchwytem ścienny zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji , wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |  |
|  |  | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar) , o przepływie do min. 22L/min , wyposażony w słój na wydzielinę o poj 1L przystosowany do jednorazowych wkładów , z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria , wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka |  |  |
|  |  | waga ssaka do max 3,5 kg |  |  |
|  |  | temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą PN EN 1789 |  |  |
| 5 |  | PŁACHTA RATOWNICZA (podać markę model , załączyć folder na wezwanie ) |  |  |
|  |  | Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach , wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych , wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty, udźwig powyżej 200 kg , wyposażona w specjalne zakładki z przodu i tyłu , zabezpieczające przed przesuwaniem się pacjenta w trakcie transportu w pochyłym terenie lub na desce ortopedycznej, szerokość min 100cm długość płachty min 200cm ( podać wymiary ) Załączyć na wezwanie dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r – oraz dostarczyć przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi |  |  |
| 6 |  | NOSZE PODBIERAKOWE (podać markę i model, folder , deklarację zgodności z aktualną normą PN EN 1865-1 dostarczyć na wezwanie ) |  |  |
|  |  | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających łopaty wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub muszą być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed przypadkowym rozpięciem łopat noszy ( system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze oraz w instrukcji obsługi) muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg ( podać) waga noszy max. 10 kg Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r – dostarczyć na wezwanie lub przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi . |  |  |
| 7 |  | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH (podać markę i model, folder , deklarację zgodności z aktualną normą PN EN 1865-1 dostarczyć na wezwanie ) |  |  |
|  |  | Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwietlalna dla promieni X w stopniu diagnostycznym , pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt/kpl pasów. Mocowanie pasów do deski za pomocą min. 5 uchwytów na stronę. Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, wielokrotnego użytku , o konstrukcji umożliwiającej zmiany punktu mocowania pasów mocujących, o konstrukcji umożliwiającej obserwację uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym wielokrotnego użytku Ciężar deski poniżej 10 kg., a nośność deski powyżej 200 kg. Szerokość deski min. 41cm. Długość deski min. 183cm. Zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg Dodatnia pływalność deski Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r – dostarczyć na wezwanie lub przy dostawie wraz z paszportem technicznym , kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi . |  |  |
| 8 |  | MATERAC ORTOPEDYCZNY DLA DOROSŁYCH (podać markę i model , załączyć folder na wezwanie) |  |  |
|  |  | - w kpl pompka dwukierunkowa , torba , dodatkowa podłoga zabezpieczająca przed uszkodzeniem , zestaw naprawczy , poszycie wykonane z tworzywa sztucznego , przystosowane do dezynfekcji , wypełniony granulatem , z zaworem obrotowym - 8 uchwytów do przenoszenia , min 4 pasy spinające , wymiary min 200cmx90cm Na wezwanie załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1865-1 oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy |  |  |

Uwaga! Cechy przedmiotu określone  jako „parametry wymagane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, foldery w języku polskim,  które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego przedmiotu.

...........................................................                                                         ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)