Załącznik nr 1 – Formularze wymaganych parametrów technicznych i funkcji użytkowych – Dokument składany wraz z ofertą!

Numer postępowania:  SPZOZ-ZP/2/24/241/ 24 /2019.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Pakiet 1 –  Aparat elektrochirurgiczny z  koagulacją  argonową do zabiegów endoskopowych, rok produkcji 2019 ( 1 szt.)

Przeznaczenie:  Oddział Chirurgii Ogólnej.

| Lp. |  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. |  | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  | TAK |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz |  | TAK |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. |  | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. |  | TAK |  |
| 6 | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. |  | TAK |  |
| 7 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. |  | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. Komunikaty w języku polskim |  | TAK |  |
| 9 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. |  | TAK |  |
| 10 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. |  | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: - dla narzędzi argonowych - dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. |  | TAK |  |
| 12 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. |  | TAK |  |
| 14 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. |  | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim. |  | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. |  | TAK |  |
| 2 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. |  | TAK |  |
| 3 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. |  | TAK |  |
| 4 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. |  | TAK |  |
| 5 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. |  | TAK |  |
| 6 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych |  | TAK |  |
| 7 | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W |  | TAK |  |
| 8 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna |  | TAK |  |
| 9 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. |  | TAK |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. |  | TAK |  |
| 11 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. |  | TAK |  |
| 12 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. |  | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Włącznik nożny bezprzewodowy 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej) – 1 szt. |  | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej opak.50szt– 1 opak. |  | TAK |  |
| 3 | Kabel wielorazowy elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. |  | TAK |  |
| 4 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  | TAK |  |
| 5 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 2 szt. |  | TAK |  |
| 6 | Butla argonowa 5L – 1szt. |  | TAK |  |
| 7 | Reduktor argonowy – 1szt. |  | TAK |  |
| 8 | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  | TAK |  |
| 9 | Wózek jezdny wyposażony w koszyk na narzędzia, z miejscem na butlę argonową – 1 szt. |  | TAK |  |
| 10 | Wielorazowa pętla do polipektomii, owalna, mała, śr. 25mm., kanał roboczy 2,3mm – 2 szt |  | tak |  |
| 11 | Rączka sterująca do pętli endoskopowej, wielorazowa - 2szt |  | tak |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy |  | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) |  | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. |  | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o tych samych parametrach i funkcjonalności |  | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |  | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem |  | TAK |  |

Pakiet 2 –  System elektrochirurgiczny umożliwiający wykonywanie zabiegów w trybie monopolarnych oraz bipolarnych także w środowisku płynnym, rok produkcji 2019 ( 1 szt.)

Przeznaczenie:  Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

| Lp. |  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy urządzenia o funkcje argonowe bez konieczności zakupu dodatkowych przystawek. |  | TAK |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  | TAK |  |
| 5 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 10% |  | TAK |  |
| 6 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |  | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. |  | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy. |  | TAK |  |
| 12 | Możliwość regulacji jasności ekranu |  | TAK |  |
| 13 | Komunikacja w języku polskim. |  | TAK |  |
| 14 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  | TAK |  |
| 15 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. |  | TAK |  |
| 16 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. |  | TAK |  |
| 17 | Urządzenie wyposażone w minimum 2 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |  | TAK |  |
| 18 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  | TAK |  |
| 19 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy |  | TAK |  |
| 20 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  | TAK |  |
| 21 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji |  | TAK |  |
| 22 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  | TAK |  |
| 23 | Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu. |  | TAK |  |
| 24 | Instrukcja w języku polskim |  | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w specjalistyczne tryby cięcia i koagulacji do pracy w środowisku płynu, umożliwiający pracę w trybach mono i bipolarnych |  | TAK |  |
| 2 | Cięcie monopolarne z mocą 350W +/- 10% |  | TAK |  |
| 3 | Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne umożliwiające pracę w środowisku płynu |  | TAK |  |
| 4 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  | TAK |  |
| 5 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W |  | TAK |  |
| 6 | Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) |  | TAK |  |
| 7 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  | TAK |  |
| 8 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W |  | TAK |  |
| 9 | Minimum cztery rodzaje koagulacji bipolarnej |  | TAK |  |
| 10 | Specjalny tryb cięcia bipolarnego w soli fizjologicznej |  | TAK |  |
| 11 | Specjalny tryb koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej |  | TAK |  |
| 12 | Specjalny tryb cięcia monopolarnego w środowisku płynu |  | TAK |  |
| 13 | Specjalny tryb koagulacji monopolarnej w środowisku płynu |  | TAK |  |
| 14 | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi |  | TAK |  |
| 15 | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej |  | TAK |  |
| 16 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. |  | TAK |  |
| 17 | Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do zabiegów ginekologicznych umożliwiający pracę w środowisku płynu |  | TAK |  |
| 18 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Włącznik nożny dwuprzyciskowy bezprzewodowy– 1szt. |  | TAK |  |
| 2 | Kabel elektrod jednorazowych wtyk płaski dł. min 3m – 1 szt. |  | TAK |  |
| 3 | Elektrody neutralne jednorazowe, hydrożelowe, dzielone, z pierścieniem okalającym, współpracujące z systemem bezpieczeństwa NEM w aparacie, opak. 50szt – 2 op. |  | TAK |  |
| 4 | Kabel z systemem rozpoznawania narzędzi do histeroresektoskopu monopolarnego – 1 szt. |  | TAK |  |
| 5 | Kabel z systemem rozpoznawania narzędzi do histeroresektoskopu bipolarnego – 1 szt. |  | TAK |  |
| 6 | Uchwyt monopolarny, wtyk 2,4mm., szeroki, z nierozłącznym kablem z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |  | TAK |  |
| 7 | Elektroda monopolarna wielorazowa nóż prosty 25mm., dł. 100mm, do uchwytu 2,4mm., - 2 szt. |  | TAK |  |
| 8 | Elektroda monopolarna wielorazowa kulka prosta 4mm., dł. 100mm., do uchwytu 2,4mm. - 1 szt |  | TAK |  |
| 9 | Elektroda monopolarna wielorazowa żagielek 10x25 mm., dł. 115mm., uchwyt 2,4mm. - 1szt |  | TAK |  |
| 10 | Elektroda monopolarna wielorazowa żagielek 15x25mm., dł. 115mm., uchwyt 2,4mm. - 1 szt |  | TAK |  |
| 11 | Elektroda monopolarna wielorazowa żagielek 20x25mm., dł. 115mm., uchwyt 2,4mm. - 1 szt. |  | TAK |  |
| 12 | Elektroda monopolarna wielorazowa pętla 15mm., dł. 120mm., uchwyt 2,4mm – 1 szt |  | TAK |  |
| 13 | Elektroda monopolarna wielorazowa pętla 20mm., dł. 120mm., uchwyt 2,4mm. - 1 szt. |  | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy |  | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski ( wykaz należy dołączyć do oferty) |  | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii – 24 godziny |  | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |  | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem |  | TAK |  |

Pakiet 2 –  Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 23 cm, gładkie ( 1 szt) + Kabel bipolarny 2x2,6 mm do klemów , dł. 3 m wtyk SDS

Przeznaczenie:  Trakt Operacyjny.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach,  jest kompletny i  gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |