## Zadanie nr 1
………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
OPAKOWANIA PAPIEROWO FOLIOWE
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
| Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i formaldehydzie - gramatura papieru 70 g/m2 - folia minimum pięciowarstwowa, grubość folii maksimum 52 mikrony - wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia nr serii, rozmiaru, nr katalogowego i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczenie CE umieszczone na opakowaniu zbiorczym, - wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, wytrzymałość zgrzewu minimum 4,2N/15mm - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodne z normą EN ISO 11607-1 , EN 868-3 i 5 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE | x | x | x | x | x | x | xx
1 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 75 mmx200 m | szt. | 15
2 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 100 mmx200 m | szt. | 10
3 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 150mm x 200m. | szt. | 10
4 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 200 mmx200 m | szt. | 10
5 | Rękaw paperowo-foliowy do sterylizacji płaski 250 mmx200 m | szt. | 5
6 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdąi 250mmx100 m. | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Note on B593: m.bednarska:a wczym ma być równoważny?

## Zdanie nr 2
………………………………………
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
PAPIERY KREPOWANE, TAŚMY DO PAKOWANIA
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
| Papier do sterylizacji, krępowany, kolor biały lub zielony, gramatura 60g/m2, . Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m. Zawartość chlorków maksymalnie 0,015%, siarczanów maksymalnie 0,018 %, Opakowanie 100 szt. | xx | xx | xx | xx | x | x | x
1 | Papier rozmiar 100x100cm | szt. | 5000
2 | Papier rozmiar 120x120cm | szt. | 2000
| Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z niebieskiego opakowania wykonanego z połączonych warstw polipropylenowych (PP): trzy typu splątane włókna oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna o parametrach: gramatura 37g/m2,Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania N 106,Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek kierunku wytwarzania 79N,Rozciąganie w kierunku wytwarzania 65%,Rozciąganie w poprzek kierunku wytwarzania 75%,Wytrzymałość na rozdarcie w kierunku wytwarzania 44N,Wytrzymałość na rozdarcie w poprzek kierunku wytwarzania 37N,Odporność na zwilżanie wodą mm H2 0 496,Przepuszczalność powietrza m3/m2/s 0,57.oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach jak niżej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015% zawartość siarczanów nie więcej niż 0,177 % wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,95 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż na sucho 175 kPa na mokro 130 kPa wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania min 8 % w kierunku poprzecznym min 12 % gramatura nominalna 52 g/m2 ± 5% wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż w kierunku walcowania 1000 mN w kierunku poprzecznym 1100 mN | xx | xx | xx | xx | xx | x | x
3 | rozmiar 100cmx100cm | szt. | 600
4 | rozmiar 120cmx120cm | szt. | 600
4 | Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 -55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 5o
5 | Taśma do zamykania pakietów, bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 - 55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 50
5 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie 250 szt. | op. | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 3
………………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
AKCESORIA DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Etykiety podwónie samoprzylepne po 750 szt. w rolce, do metkownic trzyrzędowych drukujących wzdłuż przesuwu taśmy typu gke Steri-Record. Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parowej typ 1. Do opakowania wałek z tuszem. | rolka | 60
2 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na kopercie (dwustronnie drukowana), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika z PCD . Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Op. 100 szt. | szt. | 500
3 | Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. | para | 1
4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwójnie zakończona(włosie nylon/stal) Długość szczotki 180mm | szt. | 5
5 | Zestaw szczotek z nylonowym włosiem, na metalowym rdzeniu, do czyszczenia narzędzi MIS. Można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę 134st. C. długość włosia na szczotceod 30 do 100mm, średnica włosia2,5mm,4mm,6mm 7mm,8mm,15mm. | op. | 3
6 | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235mm długość włosia 15mm. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Wytrzymuje temperaturę 134st. C. | szt. | 5
7 | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych, nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodorów), przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 0,4 l. | op. | 10
8 | Wkładki absorpcyjne używane do wykładania tac narzędziowych, jak również do ich obłożenia od spodu, adsobujące nadmiar wilgoci co pozwala na osiągnięcie suchych wsadów, do sterylizacji parowej, zgodne z normą EN868-2:2009 rozmiar 300 x 500 mm | szt. | 500
9 | Olej do końcówek roboczych silników ortopedycznych, nie zawiera silikonu, przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 300 ml. | op. | 10
10 | Jednorazowe osłonki papierowe na narzędzia, do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznym podczas transportu i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych, konstrukcja i budowa osłon pozwalająca na dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie, średnica obwodu otworu 15 mm. Opakowanie 100 szt. | op. | 2
11 | Etykieta wykonana z trwałego syntetycznego materiału odpornego na temp. 134 stopnie C. Wymiary 90 x 33 mm, biała. Opakowanie 100 szt. | op. | 2
12 | Plomby bezpieczeństwa do kontenerów plastikowe uniwersalne, bez wskaźnika. Opakowanie 1000 szt. | op. | 1
13 | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. | szt. | 10
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 4
………………………………………..
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w parze wodnej, walidowane z przyrządem tetowym procesu wg PN EN 867-5/EN ISO 11140-1 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych, narzędzi prostych. 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 3
2 | Testy symulacyjne Bowie-Dick, walidowane z przyrządem testowym procesu wg PN EN 867-4/ i EN ISO 11140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych (bielizna operacyjna, opatrunki), narzędzi prostych. 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem. | op. | 1
3 | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w formaldehydzie, zintegrowane wskaźniki chemiczne zgodne z normą EN ISO 11140-1, walidowane z przyrządem testowym procesuwg PN EN 867-5/EN 867-5 i PN EN 14180/EN 14180 z kapsułą ztworzywa sztucznego i teflonową rurką (PCD) gke Steri- Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi, narzędzi prostych. 250 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją | op. | 1
4 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parowo-formaldehydowej, inkubacja 5 dni w temperaturze 55-60 stopni C, test umieszczony w jednym specjalnym opakowaniu papierowym zabezpieczającym przed kontaminacją, wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus stearothermophilus ATCC 7953, który zawiera nie mniej niż 2,5 x 10^5 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne oraz Bacillus Atrophaeus ATCC 9372, który zawiera nie mniej niż 2,3 x 10^6 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Opakowanie 50 szt. | op. | 1
5 | Test biolologiczny fiolkowy do formaldehydu odczyt końcowy po 24 godzinach, zawierający spory Bacillus stearothermophilus, ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji, walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record . Opakowanie 50 szt. | op. | 5
6 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej odczyt końcowy po 24 godzinach, zawierający spory Bacillus stearothermophilus, ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji, walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/EN 867-5 z rurką ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record. Opakowanie 100 szt. | op. | 4
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 5
………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
TACE DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Taca narzędziowa z rączkami (rączki wykładane do wnętrza tacy) przeznaczona do transportu narzędzi. Taca wykonana z niemagnetycznej stali nierdzewnej AISI 304 lub stali o analogicznych właściwościach, oznaczonej według normy równoważnej, elektropolerowanej, posiada perforowaną ściankę boczną w celu ochrony przed uszkodzeniem końcówek roboczych narzędzi chirurgicznych. Wymiar otworu perforacji ścianki bocznej 2,0 mm; średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm; dno wykonane z siatki o średnicy drutu 1,2 mm, kwadratowe oczko o boku 6 mm. Wymiary zewnętrzne tacy: 540 x 250 x 70 mm, z pokrywą. Taca spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych, Wyrób zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych lub dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia jako wyrób medyczny. | szt. | 2
2 | Silikonowa mata elastyczna "jeżykowa" używana do ochrony delikatnych narzędzi, nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 stopni C. Rozmiar zgodny z tacą narzędziową z poz.2 | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 6
…………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
WSKAŹNIKI KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjni dezynfektorze , substancja nietoksyczna i nie zawierająca produktów krwiopodobnych naniesiona na obie strony wskaźnika, do stosowania z metalowym uchwytem z systemu STF Brown, opakowanie 100 szt. | op. | 4
2 | Test do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni dezyfektorze, test chemiczny, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 90 stopni C, 5 minut, łatwa interpretacja wyniku, jednoznaczna zmiana koloru. Opakowanie 100 szt. | op. | 5
3 | Zestaw do wykrywania pozostałości białek, test proteinowy do kontroli skuteczności mycia-metoda biuretowa (półilościowa), wykrywanie rzeczywistej pozostałości zanieczyszczenia białkiem walidacja skuteczności mycia narzędzi w myjniach dezynfektorach, zestaw zawiera odczynniki 48 badań | op. | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Zadanie nr 7
……………………………………….
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5 ,płynny, lekko alkaliczny środek myjący do myjni –dezynfektorów, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, przeznaczony do mycie narzędzi i utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów, narzędzi stosowanych w okulistyce, wykazujący doskonalą kompatybilność materiałową również wobec aluminium anodowanego czy metali kolorowych, zawierający enzymy, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji, środki ułatwiające rozpuszczanie, pH około 10,5, op. 10 litrów, wyrób medyczny kl. 1. | szt. | 30
2 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5, preparat neutralizujący stosowany po maszynowej, termicznej lub termiczno- chemicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych lub innych wyrobów medycznych, zawierający kwas cytrynowy, nie zawierający fosforanów i związków powierzchniowo czynnych, pH koncentratu około 2, opakowanie 5 kg, wyrób medyczny kl. 1. | szt. | 15
3 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5, płynny środek do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjni –dezynfektorach, zawierający aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori w stężeniu 1% w czasie 5 minut w temp. 50-60°C, op. 5 litrów, wyrób medyczny kl. II b. | szt. | 40
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/